		

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA SLUŽBU SANITETSKOG PRIJEVOZA

Ponuditelj je obvezan dostaviti ispunjeni obrazac Tehničke specifikacije vozila HMP na način da upiše ponuđenu marku i tip vozila, te obvezno ispuni stupac na način da upiše odgovor „DA“/ „NE“ ili podatak. 
NARUČITELJ: Zavod za hitnu medicine Požeško-slavonske županije, Osječka 109, 34000 Požega
PREDMET NABAVE: Vozila hitne medicinske pomoći i sanitetskav ozila
Evidencijski broj nabave: 06.4-2026
Količina: 4 vozila za službu sanitetskog prijevoza

NUĐENO VOZILO:
· PROIZVOĐAČ: 

· NAZIV I OZNAKA MODELA:


	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA ZA SANITETSKI PRIJEVOZ


	R br.
	S P E C I F I K A C I J A
	DA
	NE

	1.
	VOZILO
	
	
	
	

	
	Vozilo mora zadovoljavat normu HRN EN 1789:2024 (za tip B medicinskog automobila) ili jednakovrijedni. 
	
	

	1.1.
	Boja vozila:  BIJELA. Ukoliko u trenutku sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem Pravilnikom o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza ili bilo kojim drugim dokumentom bude definirana obavezna boja karoserije sanitetskog vozila, Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor za kupnju vozila u toj boji. U slučaju da se to dogodi, ne mijenja se cijena vozila.
	
	

	
	Maksimalna tehnički dopuštena masa: 3.500 kg
	
	

	1.2.
	Vrsta motora: diesel
	
	

	1.3.
	Snaga motora:minimalno 96 Kw
	
	

	1.4.
	Zapremina motora minimalno: 1900 ccm
	
	

	1.5.
	Pogon na prednje kotače
	
	

	1.6.
	Pogonskogorivo: diesel
	
	
	

	1.7.
	Euronorma: mininalno EURO VI
	
	
	

	1.8.
	Mjenjač: ručni sa 6 stupnjeva prijenosa ili automatski
	
	
	

	1.9.
	Broj vrata: 5
	
	

	1.10.
	Bočna klizna vrata sa desne strane – klizni prozor u vratima
	
	

	1.10.1.
	Stražnja vrata dvokrilna, ostakljena, zakretna pod kutem od 180 stupnjeva
	
	

	1.10.2.
	Broj sjedala u vozačevom prostoru: 1 + 2
	
	

	1.11.
	Putnički ovjes vozila (prednja i stražnja osovina)
	
	

	1.12.
	Zračni jastuci za vozača i suvozača
	
	

	1.13.
	A) Dimenzije vozila:
	
	
	

	1.13.1.
	Dužina:maksimalno 5600 mm
	
	

	1.13.2.
	Širina:  minimalno 1900 mm
	
	

	1.13.3.
	Visina: minimalno 2200 mm
	
	

	1.14.
	Među osovinski razmak: minimalno 3100 mm
	
	

	1.14.1.
	B) Dimenzije sanitetskog prostora:
	
	

	1.14.2.
	Širina:  maksimalno 2100 mm
	
	

	1.14.3.
	Dužina :maksimalno 3200 mm
	
	

	1.15.
	Visina: maksimalno 2100 mm
	
	

	1.16.
	Centralno zaključavanje sa daljinskim zaključavanjem
	
	

	1.17.
	Radio sa antenom, zvučnicima u vozačevom prostoru s komandama na upravljaču
	
	

	1.18.
	Bluetooth modul za povezivanje
	
	

	1.19.
	ABS sustav protiv blokiranja kotača
	
	

	1.20.
	ESP sustav protiv proklizavanja
	
	

	1.21.
	Tempomat
	
	
	
	

	1.22.
	LED dnevna svjetla
	
	

	1.23.
	Električni podizači prednjih stakala
	
	

	1.24.
	Električn opodesiva i grijana vanjska zrcala sa pokazivačem smjera
	
	

	1.25.
	Vozačevo sjedalo podesivo u 4 smjera s podešavanjem nagiba sjedala
	
	

	1.26.
	Klima uređaj mehanički za prostor vozača i dodatni isparivač u sanitetskom prostoru
	
	

	1.27.
	Parkirni senzor prednji i stražnji
	
	

	1.28.
	Čvrsta pregrada sa kliznim prozorom između vozačevog i sanitetskog prostora
	
	

	1.29.
	Klizni prozor u bočnim kliznim vratima
	
	

	1.30.
	Signal za vožnju unatrag – biper
	
	

	1.31.
	Stražnje svjetlo za maglu i svjetlo za vožnju unatrag
	
	

	1.32.
	Svjetla za maglu
	
	

	1.33.
	Treće kočiono svjetlo
	
	
	

	1.34.
	Putno računalo
	
	
	

	1.35.
	Aparat za gašnje požara za vozilo
	
	
	

	1.36.
	Unutarnji retvorizor
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	PRERADA VOZILA ZA POTREBE SANITETSKOG PRIJEVOZA 
	
	

	
	NAPOMENA: Naručitelj zadržava pravo manjih izmjena stavaka iz Prerade
	
	

	2.
	OPĆI UVJETI PRERADE
	 
	 

	2.1.
	Prostor za vozača i prostor za pacijenta moraju biti odvojeni fiksnom pregradnom stijenom s pomičnim prozorom
	 
	 

	2.2.
	Vozačev prostor i sanitetski prostor moraju biti klimatizirani. Upravljanje klima uređaja mora biti međusobno razdvojeno.
	 
	 

	2.3.
	Prostor za pacijenta je izrađen iz nehrđajućih materijala otpornih na vatru i vodu.Unutarnje obloge su izrađene iz plastičnog materijala koji je periv, otporan na djelovanje dezinfekcijskih sredstava i  na mehanička oštećenja.Sve obloga boka i stropa moraju biti termički izolirane 
	 
	 

	2.4.
	Pod u prostoru za pacijenta je izrađen iz neklizajućeg i negorivog materijala, podignut minimum 6 cm na bokove i pregradnu stijenu vozila. Svi spojevi moraju biti biti spojeni i brtvljeni materijalom koji onemogućavaju prodor sredstava za pranje i dezinfekciju u strukturu vozila.
	 
	 

	2.5.
	U prostoru za pacijenta se nalazi ormar i police za med.potrošni materijal  i opremu.
	 
	 

	2.6.
	Vanjska stepenica za ulazak pacijenata u prostor za pacijente, sklopiva
	
	

	3.
	POSEBNI  ZAHTJEVI PRERADE
	 
	 

	3.1.
	UNUTARNJE UREĐENJE PROSTORA ZA PACIJENTA
	 
	 

	3.1.1.
	Bočne stranice, strop, obloga vratiju i pregradna stijena je izrađena iz materijala otpornih na vatru i vodu, perivog i otpornog na dezinficijense. Materijal izrade je armirani poliester.
	 
	 

	3.1.2.
	Pod vozila izrađen je iz vodonepropusne ploče debljine 9mm, presvučen epoxy premazom s protukliznim efektom, koji je podignut  na bočne strane i pregradnu stijenu vozila
	 
	 

	3.1.3.
	Na stropu vozila se nalazi oprema za vješanje posuda/vrećica sa infuzijskom tekućinom -1 kom 
	 
	 

	3.1.4.
	Rukohvat smješten na stropu duljine najmanje 120 cm – 1 komad. 
Materijal izrade je inox cijev lim debljine Ø 25mm – AISI 304 2B
	 
	 

	3.1.5.
	Ručka uz bočna klizna vrata predviđena za olakšani ulaz u sanitetski prostor fiksirana na pregradnoj stijeni – 1 komad. Materijal izrade je inox cijev lim debljine Ø 25mm – AISI 304 2B
	 
	 

	3.1.6.
	U sanitetskom prostoru nalaze se osiguračka kutija potrošača i  ploča sa prekidačima 
električne instalacije prostora za pacijenta : 
prekidač ventilatora sa indikatorom smjera puhanja, prekidač grijanja, prekidači svjetla,
tipkalom za poziv vozaču, utičnica 12 V – 2 kom.  i utičnica 220 V - 1 kom. 
Svi prekidači moraju imati svjetlosni indikator funkcije sa simbolom funkcije
	 
	 

	3.1.7.
	ORMARI namjenjeni smještaju medicinski potrošnog materijala i opreme smješteni su na lijevom i boku vozila. Ormarići moraju imaju zaobljene rubove. 
Boja ormarića je bijela sa plavim rubom.
	 
	 

	3.1.8.
	ORMARI  -  LIJEVI BOK 
	
	

	3.1.9.
	VISEĆI ORMAR sastoji se iz 1 modula sa 3 pretinca.
Boja ormarića je bijela sa zaobljenim plavim rubovima
Pretinci imaju prozirnu ogradu, opremljeni su podiznim ostakljenim vratima.
Ormarić je opremljen rasvjetom pretinca
Dodatni modul za smještaj priključaka kisika smješten je u nastavku osnovnog modula
	
	

	3.1.10.
	PODNI ORMAR  sastoji se iz modula sa policom i prostorom za reanimacijski kovčeg ili naprtnjaču te dubokog pretinca sa podiznim poklopcem -policom.
Boja ormarića je bijela sa zaobljenim plavim rubovima
	 
	 

	
	
	
	

	3.1.11.
	SJEDALA  ZA  OSOBLJE  I  PRATNJU
	
	

	3.1.12.
	PREKLOPNO SJEDALO na pregradnoj stijeni – 1 komad, opremljena su glavonaslonom, rukonaslonima  i integriranim sigurnosnim pojas u 3 točke za putnika.
Boja sjedala - plava
	 
	 

	3.1.13.
	SKLOPIVA SJEDALA sa desne strane – 2  komada, opremljena su glavonaslonom, 
rukonaslonom i sigurnosnim pojasem u 3 točke za putnika.
Sjedala imaju mogućnost podizanja sjedećeg dijela, regulaciju nagiba leđnog dijela te 
sklapanje uz bočnu stranu vozila, kako bi oslobodilo prostor za sklopiva nosila. 
Dimenzije: Širina sjedećeg dijela 458mm, 
Debljina u sklopljenom položaju maksimalno do 320mm
Boja sjedala- plava
	
	

	
	
	
	

	3.2.
	SUSTAV ZA APLIKACIJU I TERAPIJU KISIKOM
	 
	 

	3.2.1.
	Aplikacija kisikom sa 2 priključka za kisik (tip AFNOR) ostvaruje se putem centralnog razvoda medicinskog kisika koji je smješten u modulu sanitetskog ormara 
	 
	 

	3.2.2.
	Snabdijevanje kisikom ostvaruje se iz 2 (dvije )boce za kisik kapaciteta 10 lit / 200 bara, 
smještene na lijevoj strani vozila odmah uz stražnja zaokretna vrata.
Boca je opremljena redukcijskim ventilom 315/15 bar sa 1 manometrom – 2 komada.
	
	 

	3.2.3
	Ostala oprema za aplikaciju kisikom:
	 
	 

	3.2.3.1.
	Dozator kisika sa ovlaživačem i mjeračem protoka 0-15 lit/min. Materijal izrade kromirano met. kučište regulatora protoka.Bočica ovlaživača 300ml iz makralona koji omogučava sterilizaciju 
	
	

	3.2.3.2.
	Boce kisika se spajaju silikonskim crijevom s ostatkom opreme za terapiju kisikom
	
	

	3.2.4.
	Odgovarajući ključ za montažu i demontažu ventila 
	
	

	3.2.5.
	Boce za kisik 10 lit/ 200 bara sa čepovima - 2 kom. po vozilu
	
	

	4.
	ELEKTRIČNA INSTALACIJA
	 
	 

	4.1.
	Cijelokupna električna instalacija mora biti izvedena u skladu sa EN 1789 standardom.
	 
	 

	4.2.
	CENTRALNA SKLOPKA strujnog sustava sanitetskog prostora namjenjena je isključenje 
strujnog kruga potrošaća. Sklopka je smještena u vozačevu prostoru.
	 
	 

	4.3.
	PLOČA SA PREKIDAČIMA ugrađena je zidni ormarić i na njoj se nalaze: 
prekidači ventilatora sa indikatorom smjera puhanja,prekidači svjetla, prekidač grijanja,utičnica 12 V - 2 kom,utičnica 220V -2 kom,tipkalo za poziv vozaču.
Svi prekidači opremljeni su svjetlosnim indikator i simbolom funkcije
	
	

	4.4.
	VANJSKA UTIČNICA 220V smještena je sa vanjske strane  iza ulaznih vrata vozača.
Omogučava korištenje izvora struje 220V.
	 
	 

	4.5.
	Dodatni akumulator minimalno 80Ah
	
	

	4.5.1.
	Razdjelnik pražnjenja 2 baterije 
	
	

	4.6.
	Punjač / pretvarač 12V/220V 1000W - koji ne ometa rad medicinskih uređaja
	
	

	4.7.
	SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA: 
	 
	 

	4.7.1.
	Rotacijske svjetiljke LED tehnologije,  plave boje – 3 komada, smještene su na krovu vozila: 
2 naprijed i 1 odozada
	 
	 

	4.7.2.
	Bljeskalice u LED tehnologiji – 2 komada, smještene u maski motorskog prostora.
	 
	 

	4.7.3.
	Dodatni pokazivači smjerau LED tehnologiji, smješteni na stražnjem kraju vozila. 
	 
	 

	4.8.
	ZVUČNA SIGNALIZACIJA
	 
	 

	4.8.1.
	ELEKTRONSKA SIRENA minimalna snage 100W, smještena u prednjem braniku vozila.
Mogučnost odabira najmanje 3 različita tona.
	 
	 

	4.8.2.
	Zvučni signal za vožnju unatrag – biper
	 
	 

	4.9.
	VIZUELNA SIGNALIZACIJA
	 
	 

	4.9.1.
	Oznake HITNE MEDICINSKE SLUŽBE: 2 na bokovima vozila, 2 kom na stražnjim vratima,
1 kom na haubi vozila iznad natpisa SANITETSKI PRIJEVOZ ( zrcalo )
	 
	 

	4.9.2.
	Natpis SANITETSKI PRIJEVOZ ( zrcalo ) na pokrovu motora
	
	

	4.9.3.
	Reflektirajuće trake oko vozila crvene boje RAL 3024
	 
	 

	4.9.4.
	Matirana stakla 75%
	
	

	4.9.5.
	Natpis ustanove - prednja vrata (lijeva i desna) - dostavljemo logu Naručitelja, nakon odabira Ponuditelja
	 
	 

	4.9.6.
	Naljepnice na bočnim stranama vozila, prema predlošku naručitelja 
	
	

	4.9.7.
	Primjer:
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Nakon provedenog postupka naručitelj će dostaviti odabranom ponuditelju slike vozila kako bi vozilo trebalo izgledati. Naručitelj zadržava pravo na manje izmjene naljepnica. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, s istim će se usuglasiti konačan izgled. 
	
	

	4.10.
	OSVJETLJENJE PROSTORA  ZA PACIJENTA – LED kombinacija 
	 
	 

	4.10.1.
	a) Glavno svjetlo led ( četverouglasto ) – 4 kom
	 
	 

	
	a) Prigušeno svjetlo led ( okruglo ) – 2 kom
	
	

	4.10.2.
	Prekidač za svjetlo omogučuje dvostepeno paljenje i mora biti opremljen svjetlosnim
indikatorom funkcije
	 
	 

	4.11.
	RADNO SVJETLO služi osvjetljenje utovarnog prostora iza vozila.
Izvedena je sa 1 svjetiljkom u LED tehnologiji 
	 
	 

	4.11.1.
	Uključenje putem prekidača sa indikacijom funkcije, smještenom uz stražnja vrata.
	 
	 

	4.12.
	VENTILACIJA
	 
	 

	4.12.1.
	Dovod svježeg zraka i izmjenjivanje zraka izvodi se pomoću dvosmjernog ventilatora.
Ventilator  ostvaruje protok zraka od 700 m² / h u oba smjera. Stropno puhanje zraka preko više difuzora.
	 
	 

	4.12.2.
	Uključenje putem prekidača sa indikacijom funkcije, smještenom na ploči iznad ormara. 
Obavezno mora biti opremljen sa svjetlosnim indikatorom smjera puhanja.
	 
	 

	4.13.
	KLIMATIZACIJA 
	
	

	4.13.1.
	Klimatizacija i grijanje sanitetskog prostora putem dodatnog isparivača.
Autonomno podešavanje iz sanitetskog prostora ili kabine vozača
	
	

	4.13.2.
	Uređaj je smješten u povišenom prostoru iznad vozača.
	
	

	4.13.3.
	Snaga hlađenja iznosi 4,5 kW uz protok zraka od 520 m² / h.
	
	

	4.13.4.
	Usmjerivači strujanja zraka – 3 kom, omogućuje ravnomjerno hlađenje san.prostora vozila.
	
	

	4.14.
	GRIJANJE
	
	

	4.14.1.
	Grijanje prostora za pacijenta izvedeno je autonomnim grijačem koji omogućuje grijanje sanitetskog prostora kada motor ne radi. Minimalna snaga grijača 2000 W, pogonjen dieselskim gorivom, minimalni protok zraka 100 kg/h.
	
	

	4.14.2.
	Grijačje smješten u pregradnoj stijeni vozila sa maskom i izvodima ispod kardio stolice.
	
	

	4.14.3.
	Grijanje prosotra pacijenta pomoću vode od pogonskog motora vozila (rahldani sustav motora vozila) neovisno a autonomnom grijaču.
	
	

	5.
	MEDICINSKA OPREMA – oprema za zbrinjavanje pacijenata/ minimalna oprema
	 
	 

	5.1.
	PODNOŽJE SAMOUTOVARIVIH NOSILA
Podnožje se sastoji iz sanduka za smještaj lopatastih nosila ili spinalne daske, te tave 
vodilice sa prihvatima i bravom za samoutovariva nosila.
Materijal izrade nerđajuči čelik kvalitete AISI 304 2B.
Postolje za glavna nosila s podvozjem mora imati ladicu ispod navozne ploče s prostorom za smještaj opreme.

	 



	

	
	Postolje za glavna nosila mopra biti pomično lijevo-desno, s ladicom na izvlačenje ispod navoza za pohranu rasklopnih nosila i duge daske. 
	
	

	5.2.
	SAMOUTOVARIVA NOSILA – mogućnost višestupanjskog podizanja uzglavlja; izvedba na odvojivim preklopnim nogama s kotačima (podvozje)
	 
	 

	
	Glavna nosila moraju ispunjavati zahtjeve iz norme HRN EN 1865 ili jednakovrijedno
	
	

	5.2.1.
	Nosila sa kotačima minimalno 200mm
	 
	 

	5.2.2.
	Nosivost najmanje 200 kg
	 
	 

	
	Teleskopske ručke za podizanje
	
	

	5.2.3.
	Blokada kotača u sklopljenom položaju
	 
	 

	5.2.4.
	Težina: maksimalno 55 kg
	 
	 

	5.2.5.
	Dimenzije:minimlano: duljina nosila 196 cm - širina 58 cm - duljina  ležaja 187cm - širina ležaja 46 cm
 visina uzdignuta minimalno 80cm  visina sklopljena maksimalno 30cm
	 
	 

	5.2.6.
	Sigurnosne ograde sa obje strane nosila - sklopive
	 
	 

	5.2.7.
	Mogućnost zakretanja nosila za 360° zbog upravljanja u skučenim prostorima
	
	

	5.2.8.
	Rasklopno podvozje koje mora imati najmanje dva položaja (potpuno rasklopljeno i položaj u vozilu).
	
	

	5.2.9.
	Više stupanjsko podizanje/ spuštanje nosila, minimalno 7 razina.
	
	

	5.2.10.
	Sustav sigurnosnog remenja i sklopive sigurnosne ograde na obje strane glavnih nosila.
	
	

	5.2.11.
	Materijal izrade konstrukcije: aluminij plastificiran
	
	

	5.2.12.
	Pričvršćivanje nosila mora biti izvedeno na način da se prilikom utovara nosila sistem automatski fiksira.
	
	

	5.2.13.
	Upisati proizvođača, tip i model ili priložiti katalog nuđenih nosila
	
	

	5.2.14.
	Samoutovariva nosila opremljena su pojasevima za fiksaciju pacijenta – 2 komada
	 
	 

	5.2.15.
	Madrac sa 6 rukohvata koji omogučuju olakšani prekrevetnjavanje. Madrac učvršćen za ležeću površinu nosila mora biti izrađen od materijala otpornog na upijanje krvi i tjelesnih tekućina koji se lako čisti te je otporan na sredstva za čišćenje i dezinficijense. Svojstva madraca moraju se podudarati sa svim konfiguracijama pripadajućih nosila. Rubovi madraca uzdignuti.
	 
	 

	5.2.16.
	Mogućnost smještaja spinalne daske u osnovu samoutovarivih nosila – priložiti dokaz
	
	

	5.3.
	RASKLOPNA POKRETNA STOLICA S GUSJENICAMA
Pokretna stolica za stepenice s gusjenicama za transport pacijenata niz stepenice bez podizanja.
U medicinskom vozilu mora biti učvršćena rasklopna pokretna stolica s gusjenicama koja ispunjava zahtjeve norme HRN EN 1865 ili jednakovrijedno.
Stolica mora biti izrađena od aluminijske legure.
2 sklopive stražnje ručke.
2 produljive prednje ručke. 
4 gumena kotača od kojih su minimalno 2 zakretna.
Sigurnosni pojasevi s metalnom kopčom. 
Napon baterije 24V ili 36V. Autonomija rada baterije minimalno 1,5 h. 
Eksterni punjač baterija. 
Upravljačka ploča s Led svjetlima. 
Remenje izrađeno od materijala otpornog na sredstva za čišćenje i dezinfekciju.
Održavanje pokretnih dijelova bez podmazivanja.
Nosivost najmanje 170 kg.
Masa do najviše 30 kg.
Jamstvo na sve dijelove stolice najmanje dvije (2) godine.
Rasklopna/ pokretna stolica s gusjenicama u vozilu mora biti učvršćena na nosač proizvođača pokretne stolice.
Pogon stolice mora biti moguće odvojiti od same stolice. 
Upisati proizvođača, tip i model.
	
	






NAPOMENE (samo u slučaju navedenome pod točkom 2. Dokumentacije o nabavi – Tehničke specifikacije):

	Red.br.
	Specifikacija
	Jednakovrijednost
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